ICS 19.020

CCS K85

附件10

团体标准

发 布

中国电机工程学会

20XX—XX—XX实施

20XX—XX—XX发布

电动汽车超级充电桩非嵌入式

随充随检装置

Non embedded charging and inspection device

for electric vehicle supercharging piles

（征求意见稿）

T/CSEE XXXX—YYYY

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 技术要求	2

4.1 环境条件	2

4.2 结构和机械性能	2

4.3 电气要求	3

4.4 电磁兼容性	4

4.5 测量性能	4

4.6 接口	6

5 试验方法	6

5.1 环境条件	6

5.2 结构与机械要求检查	7

5.3 电气要求检验	8

5.4 电磁兼容性检验	9

5.5 测量性能检验	9

5.6 接口性能	12

6 检验规则	12

6.1 检验分类	12

6.2 型式检验	12

6.3 出厂检验	13

6.4 定期检验	13

7 标志、包装、运输、储存	13

7.1包装	13

7.2运输	13

7.3贮存	13

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》 的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电机工程学会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件首次发布。

1范围

本文件规定了电动汽车超级充电桩非嵌入式随充随检装置（以下简称为装置）技术要求，描述了相应的试验方法，同时对检验规则和标志、包装、运输、贮存进行了规定。

本文件适用于新制造的电动汽车超级充电桩非嵌入式随充随检装置的生产、检验等。

- 2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A 低温GB/T2423.2电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B 高温 GB/T 4208—2017外壳防护等级（IP代码）， 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 7261 继电保护和安全自动装置基本试验方法

GB/T 9254.1 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

GB/T 11150 电能表检验装置

GB/T 11918.1 工业用插头插座和耦合器 第1部分：通用要求

GB/T 17215.211—2021 交流电测量设备  通用要求、试验和试验条件  第11部分：测量设备

GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 18487.1—2023 电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求

GB/T 18487.2—2023 电动车辆传导充电系统电动车辆与交流直流电源的连接要求

GB/T 20234.3—2023 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口

GB/T 20234.4—2023电动汽车传导充电用连接装置 第4部分：大功率直流充电接口

GB/T 29317 电动汽车充换电设施术语

GB/T 33708 直流电能测量设备

NB/T 33001—2025 电动汽车非车载传导式充电机技术条件

GB/T 44993—2024 电动汽车非车载充电机现场检测仪

- 3术语和定义

GB/T 18487.1—2023、GB/T 18487.2—2023、GB/T 29317—2021、NB/T 33001—2018界定的以及下列术语和定义适用本文件。

3.1

超级充电桩 supercharger

一种大功率（1500V/800A/1200kW）液冷直流充电设施，采用传导方式为电动汽车动力蓄电池充电的专用装置。

3.2

电动汽车超级充电桩非嵌入式随充随检装置 Non embedded charging and inspection device for electric vehicle supercharging piles

一种以电动汽车作为负载，安装在超级充电桩充电枪头上的用于检测超级充电桩计量性能的装置。

4 技术要求

4.1 环境条件

4.1.1工作环境条件

a）本标准规定的装置正常使用的环境条件应符合：

b）使用环境温度：-25 ℃~55 ℃；

c）使用环境湿度：相对湿度不超过95%；

d）海拔不大于2000m；

e）在特殊环境条件下，需与装置厂家协商确认或采取相应措施。

4.1.2  特殊环境

预期在高温、高湿、高辐照、高盐雾等特殊环境使用的装置，应能耐盐雾腐蚀和耐光老化。

4.2 结构和机械性能

4.2.1 冲击

装置外壳经受5.2.1中的冲击试验后，外观应完好，测量性能应符合4.5的要求。

4.2.2 振动

装置经受5.2.2中的振动试验后，外观应完好，测量性能应符合4.5的要求。

4.2.3 耐热与阻燃

装置应能经受750 ℃的灼热丝试验，试验结果应符合 GB/T5169.11—2017中第10章的规定。

4.2.4 防护等级

装置的防护等级应不低于 GB/T4208—2017中IP30的要求。

4.2.5 接地端子

装置应有保护接地端子且有明显的接地标志，并与装置可触及的金属外壳有可靠的电气连接，且接地端子与各连接点之间的电阻不大于0.1Ω。

4.2.6 标志

装置铭牌至少应有下列标志：

a）产品名称；

b）生产厂家名称及商标；

c）准确度等级；

d）测量范围；

e）产品型号；

f）出厂时间及编号；

g）额定供电电压参数。

4.3 电气要求

4.3.1 供电电源

装置如采用交流电源供电，供电电源要求如下：

a） 额定电压：单相220V，允许偏差：-20%~15%；

b） 频率：50Hz，允许偏差：±0.5Hz。

装置如采用直流电源供电，供电电源要求的电压范围：9V~48V。

装置如具有内置电池供电功能，充满电至少可连续工作4h。

4.3.2 功率消耗

装置整机功率消耗不大于1kW。

4.3.3 绝缘电阻

非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地(金属外壳）之间施加表4的试验电压后1min，绝缘电阻不应小于10MΩ。

4.3.4 介电强度

装置经受5.3.4的试验后，外观完好，过程无击穿、闪络或飞弧现象。

#### 4.3.5表面温度限值

正常工作状态下，功率插头可以接触到的抓握部位其允许的最高温度不应超过：

a）金属部件50°C；

b）非金属部件60°C。

功率插头可以接触到的非抓握部位，其允许的最高温度不应超过：

a）金属部件60°C；

b）非金属部件85°C。

4.4 电磁兼容性

4.4.1 抗扰度

装置抗扰度应符合 GB/T18268.1—2010中表2的规定。

4.4.2 电磁骚扰限值

装置电磁骚扰限值应符合 GB4824—2019中对1组 A 类设备电磁骚扰限值的规定。

4.5 测量性能

4.5.1 计量基本误差

装置按计量准确度等级分为0.05级、0.1级和0.2级。

在表6参比条件下，各准确度等级装置电能测量的百分数误差不应超过表1的规定。

表 1 电能误差限值

| 测量电压 | 测量电流 | 电能示值误差限值/% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2级 | 0.1级 | 0.05级 |
| Umina≤U≤Umaxb | 1Ac≤I＜5A | ±0.5 | ±0.2 | ±0.1 |
|  | 5A≤I≤Imaxd | ±0.2 | ±0.1 | ±0.05 |
| Umina是装置电压测量范围下限，Umin≤200V。 Umaxb是装置电压测量范围上限，Umax＝1500V。 1Ac是装置误差限值最小电流。 Imaxd是装置电流测量范围上限，Imax≥600A。 |  |  |  |  |

4.5.2 监视单元示值误差

装置的电压监视参数的示值误差不应超过±0.1%。装置的电流监视参数的示值误差不应超过±0.2%。

4.5.3 测量重复性

装置的测量重复性用标准偏差估计值S表示，进行不少于10次的测量，电能的标准偏差估计值S不应超过表2的规定。

表 2 电能测量的试验标准偏差限值

| 准确度等级 | 0.2级 | 0.1级 | 0.05级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验标准偏差限值/% | 0.02 | 0.01 | 0.005 |

4.5.4 电能影响量

由影响量引起的误差改变量不应超过表3的要求。

表 3 影响量引起的误差改变量限值

| 序号 | 影响量 | 电压值 | 电流值 | 各准确度等级校验仪的误差改变量限值（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0.2级 | 0.1级 | 0.05级 |
| 1 | 环境温度 | Umina≤U≤Umaxb | 1Ac≤I＜5A | 0.01 | 0.005 | 0.0025 |
|  |  |  | 5A≤I≤Imaxd | 0.004 | 0.002 | 0.001 |
|  |  |  |  | 各准确度等级装置的误差改变量限值（%） |  |  |
| 2 | 自热影响 | Umina≤U≤Umaxb | Imax | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
| 3 | 直流纹波 | Umina≤U≤Umaxb | 0.5Imax | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| 4 | 外部恒定磁感应 | Umina≤U≤Umaxb | 1Ac≤I≤Imaxd | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
| 5 | 外部工频磁场 | Umina≤U≤Umaxb | 1Ac≤I≤Imaxd | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| 6 | 射频电磁场辐射 | Umina≤U≤Umaxb | 1Ac≤I≤Imaxd | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| 7 | 射频场感应的 传导骚扰 | Umina≤U≤Umaxb | 1Ac≤I≤Imaxd | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| Umina是装置电压测量范围下限，Umin≤200V。 Umaxb是装置电压测量范围上限，Umax＝1500V。 1Ac是装置误差限值最小电流。 Imaxd是装置电流测量范围上限，Imax≥600A。 |  |  |  |  |  |  |

4.5.5 参考时钟

装置时钟的时刻误差应不大于1s。

4.5.6 温度测量要求

测量范围满足-25℃～+55℃，温度测量最大允许误差不超过±1℃。

4.5.7 稳定性

短期稳定性不应超过各准确度等级对应的基本误差限值的20%。长期稳定性不应超过各准确度等级对应的基本误差限值的40%。

4.5.8 显示要求

装置应能显示充电电能量，电能量显示位数应不少于7位，其中至少包含4位小数。0.2级和0.1级装置显示电能相对误差的小数位数应不少于2位，0.05级装置显示电能相对误差的小数位数应不少于3位，支持液晶显示或App显示。

4.6 接口

4.6.1 充电接口

充电接口尺寸应符合GB20234.3-2023或者GB20234.4-2023的规定，装置宜具备连接安全防护功能（温度监测功能等）。

4.6.2 电能脉冲输入接口

脉冲信号低电平为(0-0.7）V，高电平为(3.5-24） V，高频脉冲频率不低于10kHz，输入阻抗应大于10k，接口宜兼容无源脉冲信号。

4.6.3 电能脉冲输出接口

输出脉冲信号低电平为(0-0.4）V，高电平为(4.75-24）V，高频脉冲输出频率不低于10kHz。

4.6.4 辅助接口

宜具备充电通信（S+、S-）、低压辅助电源（A+、A-）、充电连接确认（CC1、CC2）信号引出接口；可具备直流电源（DC+、DC-）引出接口，直流电源引出接口应具备防误碰保护。

4.6.5 耐腐蚀与防锈

充电接口的耐腐蚀和防锈应满足GB/T11918.1-2014中第28章要求。

4.6.6 橡胶和热塑性材料的耐老化

充电接口与负载接口中带橡胶或热塑材料及弹性材料部件租入密封环和密封垫的电气部件应具有良好的耐老化性能并满足GB/T 11918.1-2014中第13章要求。

4.6.7 热管理系统

应配备主动冷却系统，冷却介质和材料应满足GB/T 20234.4-2023中第7章要求。

5 试验方法

5.1 环境条件

5.1.1 高温试验

将装置放入环境试验箱，按照GB/T2423.2—2008的“试验方法Bd：散热试验样品温度渐变的高温试验”要求，试验温度为(55±3）℃，在试验样品温度达到稳定后通电，装置应正常工作，选择表1中的测量电压范围和测量电流范围内至少一个负载点，测量准确度是否符合4.5.4表3的要求。

5.1.2 低温试验

将装置放入环境试验箱，按照 GB/T2423.1—2008的“试验方法 Ad：散热试验样品温度渐变的低温试验”要求，试验温度为(-25±3）℃，在试验样品温度达到稳定后通电，装置应正常工作，选择表1中的测量电压范围和测量电流范围内至少一个负载点，测量准确度是否符合4.5.4表3的要求。

5.1.3耐湿热性能试验

将装置放入环境试验箱，按照 GB/T2423.4—2008的“试验方法 Db：交变湿热(12h+12h循环）”要求，试验温度为40℃，循环次数2次，在湿热试验结束后2h内进行绝缘电阻和介电强度复试，绝缘电阻不应小于1 MΩ，介电强度按要求的75%施加测量电压。试验结束后，恢复正常环境条件，通电后检查装置应能正常工作，选择表1中的测量电压范围和测量电流范围内至少一个负载点，测量准确度是否符合4.5.4表3的要求。

5.1.4热传输试验

#### 按GB/T 20234.4-2023中9.23的规定进行。

5.2 结构与机械要求检查

5.2.1 外壳检验

#### 5.2.1.1 静态推力

#### 设备牢固固定在刚性支承面上承受30N推力，力通过直径12mm硬棒上的半球面端部来施加，该硬棒应当施加在当准备使用设备时其可触及的以及其变形可能会引起危险的外壳的每一部分。

#### 5.2.1.2 动态冲击

#### 设备牢固固定在刚性支承面上，用直径50mm、指令500+/150g的钢球，从高度1m自由坠落，最多施加3个点，尽量需用薄弱点进行试验包括侧面。

#### 5.2.1.3 振动试验

#### 按GB/T2423.43—2008和GB/T2423.56—2023的规定，并在下列条件下进行试验。

a） 装置在非工作状态下且无包装。

b） 依次在3个互相垂直轴的方向上进行试验。

c） 频率范围：10Hz~150Hz。

d） 试验强度：

———总均方根振动值(RMS）水平：7m/s2；

———加速度频谱密度(ASD）水平(10Hz~20Hz）：1m2/s3；

———加速度频谱密度(ASD）水平(20Hz~150Hz）：-3dB/倍频程。

e） 每轴上的持续时间：至少2min。

试验后，选择表1中的测量电压范围和测量电流范围内任一负载点，测量装置电能误差。

5.2.2 耐热与阻燃试验

#### 按 GB/T5169.11—2017进行试验。

5.2.3外壳防护等级试验

#### 按 GB/T4208—2017第11章的方法进行试验。

5.2.4 接地端子检验

#### 目测检查装置的接地端子其标记、材料、防腐处理、连接应符合本标准4.2.5的要求，使用卡尺测量接线端子螺纹直径应符合本标准4.2.5的要求。

5.2.5 标志检查

#### 目测检查装置铭牌的标志。

5.3 电气要求检验

5.3.1 供电电源试验

#### 用可调电源给装置供电，在4.3.1的供电条件下，装置能正常工作，对于具备内置电池的检测仪，在装置充满电并连续工作4小时后，选择表1中的测量电压范围和测量电流范围内至少一个负载点，测量电能测量性能是否符合4.5.1的规定。

5.3.2 功率消耗

#### 装置在4.3.1规定的电源供电条件下工作，用准确度不低于1级的功率测试仪，测量装置供电输入功率是否符合4.3.2的规定。

5.3.3 绝缘电阻检验

#### 在非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间施加表4的试验电压后，测试绝缘电阻。

表 4 绝缘试验的试验电压

| 电压Ui（单位为伏特） | 绝缘试验的试验电压（单位为伏特） |
| --- | --- |
| Ui≤60 | 250 |
| 60＜Ui≤300 | 500 |
| 300＜Ui≤700 | 1000 |
| 700＜Ui≤950 | 1000 |
| 950＜Ui≤1500 | 2000 |
| 注：Ui为装置正常工作时的电压。 |  |

5.3.4 介电强度检验

#### 在标准大气条件下，在非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地(金属外壳）之间施加频率为50Hz的试验电压，也可采用直流试验电压。试验电压值按表5进行选择，历时1min。

表 5 介电强度试验电压

| 电压Ui（单位为伏特） | 介电强度试验电压（单位为伏特） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 交流电压 | 直流电压 |
| Ui≤60 | 1000 | 1400 |
| 60＜Ui≤300 | 2000 | 2800 |
| 300＜Ui≤700 | 2400 | 3360 |
| 700＜Ui≤950 | 3000 | 3360 |
| 950＜Ui≤1500 | -- | 3820 |
| 注：Ui为装置正常工作时的电压。 |  |  |

5.3.5 表面温度限值检验

#### 依据4.3.5节要求，利用测温仪进行检验。

5.4 电磁兼容性检验

5.4.1 通用要求检验

#### 按照第4.4章节试验要求进行。

5.4.2 无线电干扰抑制检验

#### 在4.4.2规定的条件下，按GB/T 9254.1第6章规定的方法进行试验。

5.4.3 静电放电抗扰度检验

#### 按照GB/T 17626.2-2006中规定的方法进行试验。

5.4.4 工频磁场抗扰度检验

#### 按照GB/T 17626.8-2006中规定的试验方法进行试验。

5.5 测量性能检验

5.5.1 试验参比条件

#### 试验参比条件见表6。

表6参比条件

| 序号 | 影响量 | 参比值 | - 各准确度等级校验仪参比条件的最大允许偏差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.2级 | 0.1级 | 0.05级 |
| 1 | 环境温度 | 23 ℃ | ±2 ℃ | ±2 ℃ | ±2 ℃ |
| 2 | 相对湿度 | 50 % R.H. | ±20 % R.H. | ±20 % R.H. | ±20 % R.H. |
| 2 | 电压与电流纹波系数 | 等于0 | ±2 % | ±2% | ±2% |
| 3 | 供电电源电压允许偏差 | 额定电压 | ±5 % |  |  |
| 4 | 供电电源频率允许偏差 | 标称值 | ±1 % |  |  |
| 5 | 外部工频磁场 | 等于0 | < 0.05mT |  |  |
| 6 | 高频电磁场30 kHz ~ 3Ghz | 等于0 | < 1V/m |  |  |
| 7 | 射频场的传导干扰150kHz~ 80M分钟 | 等于0 | < 1V |  |  |

5.5.2 基本误差检验

#### 试验应在表6规定的参比条件下进行。

#### 试验前，检验标准应按照制造商规定的时间进行预热，达到热稳定。

#### 试验标准应至少比被试装置高两个准确度等级。

#### 试验电流负载点至少应包括1A、5A、Imax、Imax/2，电压负载点至少应包括Umin、(Umax+Umin）/2及Umax，使用电能直接比较法测量基本误差，当使用电能累积法时，0.05级装置累积电能不少于20kWh，0.1级、0.2级装置累积电能不少于10kWh。

5.5.3 监视单元示值误差试验

#### 监视单元示值误差的电压检定点至少应包括200V、0.5Umax、Umax，监视单元示值误差的电流检定点至少应包括1A、0.5Imax、Imax。

#### 使用准确度高两个等级的电压表、电流表与监视单元的电压监视表、电流监视表同时测量，取其差值计算监视单元示值误差。

5.5.4 测量重复性试验

#### 进行电能重复性试验时，每项试验的重复次数不少于10次，并按公式(1）计算装置的电能标准偏差估计值S：

#### S=i=1nγi−γ2n−1	……（1）

#### 式中：

#### S  ——电能标准偏差估计值

#### γi ——第i次测量时装置的基本误差，%

#### γ ——n次测量的算数平均，即γ=γ1+γ2+…+γnn，%

#### n  ——重复测量的次数，n≥10。

#### 计算结果应符合表2的规定。

5.5.5 影响量检验

#### 5.5.5.1一般试验条件

#### 只宜对单一影响量分别进行试验，所有其他影响量保持在表6规定的参比条件。

#### 试验时，检验标准应处于表6规定的参比条件下。

#### 5.5.5.2环境温度影响试验

#### 按5.1.1与5.1.2进行试验。

#### 5.5.5.3自热影响量试验

#### 试验按照GB/T33708-2021中7.4的规定，试验结果应满足表3要求。

#### 5.5.5.4直流纹波影响量试验

#### 试验按照GB/T33708-2017中7.9的规定，试验结果应满足表3要求。

#### 5.5.5.5外部恒定磁场影响量试验

#### 试验按照GB/T17215.211-2021中8.2.4的规定，试验结果应满足表3要求。

#### 5.5.5.6外部工频磁场影响量试验

#### 试验按照GB/T33708-2017中中9.8的规定，试验结果应满足表3要求。

#### 5.5.5.7射频电磁场辐射影响量试验

#### 试验按照GB/T17215.211-2021中7.5.3的规定，试验结果应满足表3要求。

#### 5.5.5.8射频场感应的传导骚扰影响量试验

#### 试验按照GB/T17215.211-2021中7.5.5的规定，试验结果应满足表3要求。

5.5.6 时钟要求试验

#### 装置与标准时钟测试仪同时记录其指示时刻，按公式（2）计算检测仪时钟示值误差的ΔT，即：

…… (2）

#### 式中：

#### T  ——标准时钟测试仪的显示时刻，单位为秒（s）；

#### T’——被检装置的显示时刻，单位为秒（s）。

#### 试验结果应满足4.5.5的要求。

5.5.7 稳定性检验

#### 在7小时内以15分钟为一个时间间隔进行装置的基本误差测量，获得一组误差测量值e0、e1…e28。长期稳定性为e0、e1…e28的最大值与最小值之差。短期稳定性为相邻试验点测量值之差中的最大值的绝对值。

#### 短期稳定性不应超过各准确度等级对应的基本误差限值的20 %。

#### 长期稳定性不应超过各准确度等级对应的基本误差限值的40 %。

5.5.8 显示要求检验

#### 正常工作时，目视检验显示要求应符合4.5.8要求。

5.6 接口性能

5.6.1 充电接口试验

#### 使用准确度为0.01mm 的游标卡尺等工具对接口尺寸进行测量。

#### 使用加热装置检验功率接口温度监测功能。

5.6.2 电能脉冲输入接口试验

#### 使用直流电压源输出0V~0.7V的电压，检查装置是否无脉冲记录。使用直流电压源从0V输出到3.5V的电压再回复到0V，检查装置能否正确记录一个脉冲。使用直流电压源从0V输出到24V的电压再回复到0V，检查装置能否正确记录一个脉冲。使用电阻测量允许误差限不超过±1%的仪表，测量脉冲输入端子的阻抗，检查电阻是否大于10kΩ。

5.6.3 电能脉冲输出接口试验

#### 使用幅值测量允许误差限不超过±2%的示波器，测量电能脉冲输出接口输出波形的低电平和高电平信号。

5.6.4 辅助接口试验

#### 使用万用表类测量装置对辅助接口进行测试检验。

5.6.5 耐腐蚀与防锈试验

#### 取电充电接口的耐腐蚀和防锈应满足GB/T11918.1-2014中第28章试验方法进行试验。

5.6.6 橡胶和热塑性材料的耐老化试验

#### 按照GB/T11918.1-2014中第13章进行试验。

5.6.7 热管理系统试验

#### 使用直流电流源或者大功率充电桩配合负载通入装置最大测量电流，且该电流值应大于300A，观察装置是否启动热管理系统，并使用温度测量装置测量枪头温度和线缆温度，应不超过4.3.5中的要求。

6 检验规则

6.1 检验分类

#### 校验仪的检验分为型式检验、出厂检验和定期检验。

6.2 型式检验

#### 凡遇到下列情况之一时，应进行型式检验：

#### a） 新产品定型鉴定前；

#### b） 产品转厂生产定型鉴定前；

#### c） 正式投产后，如设计、工艺材料、元器件有较大改变，可能影响产品性能时；

#### d） 产品停产1年以上又重新恢复生产时；

#### e） 国家技术监督机构或受其委托的技术检验部门提出型式检验要求时；

#### f） 出厂检验结果与上批产品检验有较大差异时；

#### g） 合同规定时。

6.3 出厂检验

#### 每台校验仪置出厂前须经制造厂的质量检验部门进行出厂检验，检验在基准条件下进行，检验项目见表7。

6.4 定期检验

#### 在规定使用的时间内，使用部门应将校验裝置送到指定检验部门定期检验，检验在基准条件下进行，检验项目见表7。

表7 校验仪检验项目

| 序号 | 检验项目名称 | 型式检验 | 出厂检验 | 定期检验 | 对应章节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境适应性试验 | Δ |  |  | 5.1 |
| 2 | 结构与机械性能检验 | Δ |  |  | 5.2 |
| 3 | 电气试验 | Δ | Δ | Δ | 5.3 |
| 4 | 电磁兼容试验 | Δ | Δ |  | 5.4 |
| 5 | 测量性能试验 | Δ | Δ | Δ | 5.5 |
| 6 | 接口试验 | Δ |  |  | 5.6 |

7 包装、运输、储存

7.1包装

#### 应有内包装和外包装。插件等可动部分应锁紧扎牢。包装应有防尘、防潮、防雨、防水、防震等措 施，应符合 GB/T13384—2008的规定。

7.2运输

#### 应适于陆运、水（海）运、空运，运输装卸按照包装箱上的标志进行操作。

7.3贮存

#### 装置贮存的极限环境温度为-25 ℃～+70 ℃，长期不使用的装置应贮存在至少满足以下规定的场所：
    a）相对湿度不大于95%；

#### b）无酸、碱、盐等腐蚀性气体；

#### c）不受雨、雪及灰尘的侵害。

------------------------------------------------------------